## Cod. LCH
OFFERENTE:
Codice | Caratteristiche Tecniche Minime LASER CHIRURGICO AD OLMIO (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabulità del +/-10%) | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
| Marca | (indicare)
| Modello | (indicare)
| N° di repertorio | (indicare)
| N° UDI | (indicare)
1 | Sistema laser ad Olmio da destinare alla U.O. Urologia adatto per la frammentazione e polverizzazione di calcoli renali, uretrali e vescicali, per il trattamento della litiasi urinaria, incisione di stenosi e ablazione di tumori dell’apparato urinario, per la resezione, ablazione enucleazione e fotovaporizzazione della prostata. | (si/no) elencare
2 | Possibilità di esecuzione delle operazioni di incisione/vaporizzazione ed emostasi nei tessuti molli e di litotrissia nei tessuti duri | (si/no) elencare
3 | Sistema laser allo stato solido, con radiazione di lunghezza d’onda pari a 2100 nm (sorgente laser a Olmio) e ridotta profondità di penetrazione nei tessuti trattati | (valore)
4 | Potenza massima del fascio di trattamento (da intendersi all’uscita della sorgente) indicativamente non inferiore a 120 W | (valore)
5 | Frequenza di ripetizione degli impulsi regolabile, con valore massimo indicativamente non inferiore a 100 Hz | (valore)
6 | Durata dell’impulso regolabile per aumentare la versatilità degli effetti laser (taglio, emostasi, frammentazione, polverizzazione) | (valore)
7 | Energia dell’impulso regolabile, con valore massimo indicativamente non inferiore a 5 J | (valore)
8 | Display LCD touchscreen, a colori ad alta visibilità, di dimensioni indicativamente non inferiori a 12.1’’, per la visualizzazione contemporanea e continua dei principali parametri di trattamento | (Si/no) descrivere
9 | Dotato di doppio pedale multifunzione con un pulsante di attivazione delle modalità attesa/pronto da parte dell’operatore, che consente di separare le sottofasi all’interno della stessa procedura chirurgica (p.es. taglio e coagulo) | (Si/no) descrivere
10 | Interfaccia utente caratterizzata da semplice e intuitiva selezione di funzioni ed impostazioni e gestione dei menù | (Si/no) descrivere
11 | Sistemi attivi e passivi di sicurezza e protezione per operatore e paziente | (Si/no) descrivere
12 | Possibilità di regolazione della potenza del fascio di trattamento | (Si/no) descrivere
13 | Modalità di funzionamento a emissione pulsata | (Si/no) descrivere
14 | Sistema di trasmissione del fascio mediante fibra ottica | (si/no)
15 | Fascio di puntamento con diodo laser avente radiazione di lunghezza d’onda pari a 532 nm e potenza indicativamente non superiore a 5 mW, tale da garantire una individuazione del target rapida e precisa | (valore)
16 | Modulazione dei parametri di emissione del fascio laser e possibilità di personalizzare il sistema per qualsiasi tipo di applicazione e utilizzatore, con elevato numero di preset personalizzabili e possibilità di memorizzare i dati dei preset | (Si/no) descrivere
17 | Sistema di autotest e/o controllo continuo delle principali funzionalità | (Si/no) descrivere
18 | Efficace sistema di raffreddamento della sorgente laser | (Si/no) descrivere
19 | Sistema carrellato, dotato di maniglie incorporate per la comoda movimentazione e posizionamento | (Si/no) descrivere
20 | Elemento operativo sec. KUNTZ o analogo, per la traslazione delle fibre del laser, compatibile con lo strumentario STORZ, resettore e ottica, già in nostro possesso in grado di supportare fibre laser fino a 1.5 mm | (Si/no) descrivere
21 | Inserto guida laser adattabile all’elemento operativo | (Si/no) descrivere
23 | Parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili | (Si/no) descrivere
24 | Facilità ed ergonomia d’uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti | (Si/no) descrivere
25 | Software di gestione e manualistica in lingua italiana | (si/no)
26 | Sistema per l’ottimizzazione dell’energia laser sui tessuti molli attivabile con qualunque settaggio previsto dal produttore | (Si/no) descrivere
27 | Sistema per la riduzione della retropulsione nei calcoli attivabile con qualunque settaggio previsto dal produttore | (Si/no) descrivere
28 | Possibilità di utilizzo di fibre ottiche a punta atraumatica | (si/no)
29 | Dotato di programmi preimpostati dedicati anche per altre applicazioni cliniche oltre a quella richiesta | (Si/no) descrivere
30 | Dotato di interfaccia di collegamento esterno per l’esportazione dei dati tecnici dell’apparecchiatura | (Si/no) descrivere
31 | Pompa peristaltica di irrigazione integrata nel sistema laser (Saranno accettate soluzioni anche in configurazione indipendente) | (Si/no) descrivere
32 | Completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo | (si/no) elencare
33 | Possibilità di impiego di fibre ottiche monouso e riutilizzabili di vario calibro con sistema di riconoscimento automatico della tipologia e del numero di utilizzi della fibra in uso | (Si/no) descrivere
34 | Sistema completo di morcellatore, esplicitamente dedicato alla morcellazione dei tessuti con lame a moto oscillante o alternativo e con movimento longitudinale, post enucleazione laser, così configurato: | (si/no)
34.1 | Unità di morcellazione | (Si/no) descrivere
34.2 | Manipolo ergonomico con camicia compatibile con nefroscopio Storz in ns possesso | (Si/no) descrivere
34.3 | Unità di aspirazione esterna o interna al laser dotata di filtri per il recupero del materiale e l’eliminazione dei fluidi e di dispositivo di raccolta tissutale | (Si/no) descrivere
34.4 | Ampia possibilità di variare la velocità di morcellazione | (Si/no) descrivere
34.5 | Ampia possibilità di variare la velocità di aspirazione | (Si/no) descrivere
34.6 | Dotato di manipolo/i ergonomici e di facile utilizzo | (Si/no) descrivere
34.7 | Manipolo/i e set di lame sterilizzabili, tubi di aspirazione monouso | (Si/no) descrivere
34.8 | Azionamento delle funzioni di morcellazione e di aspirazione tramite apposito pedale multifase o in alternativa doppio pedale | (Si/no) descrivere
35 | Morcellatore in grado di estrarre campioni di tessuto di dimensioni adeguate per esami istologici | (si/no)
36 | Completo di almeno 4 occhiali di protezione (DPI), adeguati per la specifica lunghezza d’onda e conformi alla normativa vigente, per la corretta protezione degli operatori sanitari | (si/no) elencare
37 | Peso e minime dimensioni di ingombro che ne consentano un agevole spostamento e collocamento in prossimità del campo operatorio | (valore)
38 | Alimentazione 230 V 50 Hz | (valore)
39 | Certificazioni a norma di legge | (si/no) elencare
40 | Marcatura CE | (si/no) elencare
41 | Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi | (valore)
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito
ALLEGARE AL QUESTIONARIO N.1 COPIA (IN ITALIANO) DEL MANUALE OPERATORE DELL'APPARECCHIO OFFERTO