## 6111_ECL
OFFERENTE:
Codice | Caratteristiche Tecniche Minime ECOTOMOGRAFO PORTATILE MULTIDISCIPLINARE FASCIA MEDIO-ALTA (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabilità del +/-10%) | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
| Marca | (indicare)
| Modello | (indicare)
| N° di repertorio | (indicare)
| UDI | (indicare)
1 | Ecografo portatile ad architettura completamente digitale “Full Digital” di ultima generazione, multidisciplinare per Poliambulatorio: | (si/no), descrivere
Caratteristiche del sistema
2 | Piattaforma digitale con elevato numero di convertitori analogico digitali | (si/no), descrivere
3 | Immagini ad elevata risoluzione di contrasto tipicamente 256 livelli di grigio | (si/no), descrivere
4 | Ampio range dinamico, almeno 250dB | (si/no), descrivere
5 | Frame rate massimo, almeno 2000 fps | (si/no), descrivere
6 | Monitor colore di ampie dimensioni, almeno 15”, ad alta risoluzione | (si/no), descrivere
7 | Modalità di scansione Phased Array, Lineare, Convex, microconvex, pencil | (si/no), descrivere
8 | Modalità di esame disponibili di base: B-Mode; M-Mode; Doppler PW; Doppler CW; Power Doppler, HPRF, Color Doppler, Color M Mode | (si/no), descrivere
9 | Zoom senza perdita di risoluzione | (si/no), descrivere
10 | Modalità di esame disponibili di base: B-Mode; M-Mode; Doppler PW; Doppler CW; Power Doppler, HPRF, Color Doppler, Color M Mode | (si/no), descrivere
11 | Sistema di compensazione automatica del guadagno | (si/no), descrivere
12 | Elevata capacità di penetrazione | (si/no), descrivere
Caratteristiche Applicative
13 | Possibilità di presets | (si/no), descrivere
14 | Cineloop con ampia capacità | (si/no), descrivere
15 | Funzione duplex e triplex | (si/no), descrivere
16 | Possibilità di ottimizzazione automatica dell’immagine | (si/no), descrivere
17 | Elevata velocità di acquisizione | (si/no), descrivere
18 | Applicativo con funzione di compound | (si/no), descrivere
19 | Modulo di seconda armonica tissutale multifrequenza | (si/no), descrivere
20 | Modulo per calcolo strain, strain rate | (si/no), descrivere
21 | Software per calcoli in applicazioni vascolari, internistiche, ostetrico-ginecologico, urologico, cardiologico | (si/no), descrivere
22 | Software attivo per la ricostruzione panoramica dell'immagine 2D | (si/no), descrivere
23 | Software applicativo per la correzione dell’angolo di vista | (si/no), descrivere
24 | Applicativo per la riduzione di artefatti | (si/no), descrivere
25 | Software per refertazione e gestione archivio pazienti | (si/no), descrivere
26 | Aggiornabile via software | (si/no), descrivere
Caratteristiche dei supporti informatici
27 | Sistema di archivio dati/immagini/filmati integrato o su Hard disk esterno con elevata capacità, almeno 300 GB | (si/no), descrivere
28 | Masterizzatore CD-ROM integrato nel sistema o su hard disk esterno, con possibilità di masterizzare dati sia in formato DICOM che in altri formati | (si/no), descrivere
29 | Completo di interfaccia di connessione su rete con standard DICOM 3.0 | (si/no), descrivere
30 | Completo di interfaccia di connessione ad altre periferiche di memorizzazione ( Key USB, altro) e di stampa | (si/no), descrivere
31 | Sonde
32 | Elevato angolo di vista | (si/no), descrivere
33 | Larga banda con possibilità di selezione frequenza centrale su tutti i trasduttori richiesti | (si/no), descrivere
34 | Multifrequenza | (si/no), descrivere
35 | Elevato numero di cristalli | (si/no), descrivere
36 | Sonda lineare ad alta risoluzione multifrequenza tipicamente da 7MHz a 15MHz | (si/no), descrivere
37 | Sonda convex ad alta risoluzione tipicamente da 2,5 MHz a 5 MHz | (si/no), descrivere
38 | Sonda cardiologica multifrequenza almeno da 1MHz a 4MHz | (si/no), descrivere
Caratteristiche generali
39 | Alimentazione 230V 50Hz ed a batteria | (si/no), descrivere
40 | Dotato di batteria di riserva | (si/no), descrivere
41 | Dotato di trasformatore di isolamentoa | (si/no), descrivere
42 | Robusto e di peso contenuto per una facilmente trasportabilità, non superiore a 12Kg | (si/no), descrivere
43 | Completo di batterie ricaricabili con elevata autonomia, almeno 90 min | (si/no), descrivere
44 | Completo di trolley per il trasporto | (si/no), descrivere
45 | Completo di carrello dedicato per trasporto con tre connettori per sonde | (si/no), descrivere
46 | Completo di sistema di stampa (B/N e colore) | (si/no), descrivere
47 | Marcatura CE ( Regolamento UE 745/2017) | (si/no), elencare
48 | Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi | (valore)
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito
ALLEGARE AL QUESTIONARIO N.1 COPIA (IN ITALIANO) DEL MANUALE OPERATORE DELL'APPARECCHIO OFFERTO

## 5730_POS
OFFERENTE:
Codice | Caratteristiche Tecniche Minime POLISONNIGRAFO (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabilità del +/-10%) | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
| Marca | (indicare)
| Modello | (indicare)
| N° di repertorio | (indicare)
1 | Apparecchio per la diagnosi dei disturbi del sonno in pazienti affetti da OSAS (Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno) per utilizzo presso il Distretto Sanitario di base (Poliambulatorio) | (si/no)
2 | Apparecchio portatile per utilizzo in ambulatorio | (si/no)
3 | Rilevazione dei principali parametri cardio-respiratori: | \
3.1 | Frequenza cardiaca | (si/no)
3.2 | Saturazione ossigeno | (si/no)
3.3 | Flusso e pressione oro-nasale | (si/no)
3.4 | Sforzo respiratorio toracico ed addominale | (si/no)
3.5 | Postura | (si/no)
3.6 | Russamento | (si/no)
4 | Rilevazione dei seguenti ulteriori parametri neurologici: | \
4.1 | EEG (ElettroEncefaloGramma) | (si/no)
4.2 | EOG (ElettroOculoGramma) | (si/no)
4.3 | EMG (ElettroMioGrafia) | (si/no)
4.4 | ECG (ElettroCardioGrafia) | (si/no)
5 | Possibilità di rilevazione in tempo reale dei parametri sopra elencati, per un eventuale impiego ambulatoriale | (si/no) descrivere
6 | Dotazione di software per la visualizzazione ed analisi dei principali parametri | (si/no) descrivere
7 | Possibilità di interfacciamento a PC e/o stampante | (si/no) descrivere
8 | Presenza di software di gestione dell’archivio paziente | (si/no) descrivere
9 | Presenza di allarmi visivi e/o acustici (ad es: batteria scarica, memoria insufficiente, ecc…) | (si/no) elencare
10 | L’apparecchiatura dovrà essere completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo | \
11 | L’apparecchiatura offerta dovrà inoltre essere dotata di:
11.1 | Una batteria di riserva, che consenta il normale ciclo di scarica/ricarica, senza lasciare l’apparecchiatura priva di alimentazione | (si/no) descrivere
11.2 | Custodia per il trasporto dell'apparecchio e del carica-batterie | (si/no)
| Caratteristiche generali | \
37 | Ingombri e peso contenuti | (valore)
38 | Alimentazione a batteria | (si/no) descrivere
40 | Alimentazione 230 V 50 Hz | (valore)
39 | Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi | (valore)
41 | Certificazioni a norma di legge | (si/no) elencare
42 | Marcatura CE | (si/no) elencare
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito

## 6130_SPM
OFFERENTE:
Codice | Caratteristiche Tecniche Minime SPIROMETRO PORTATILE (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabilità del +/-10%) | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
| Marca | (indicare)
| Modello | (indicare)
| N° di repertorio | (indicare)
1 | Spirometro diagnostico portatile per l'utilizzo nel Distretto Sanitario di base (Poliambulatorio) | (si/no)
2 | Display a colori almeno 7" touchcreen | (si/no) descrivere
3 | Stampante integrata | (si/no) descrivere
4 | Funzionamento sia in modalità stand alone sia collegato al PC | (si/no)
5 | Test: FVC, FVL, SVC, MVV e Pre/Post broncodilatazione con un'ampia scelta di parametri selezionabili | (si/no) elencare
6 | Ampia memoria interna (tipicamente 10,000 test) | (valore)
7 | Incentivo pediatrico con animazioni | (si/no)
8 | Dotato di turbina riutilizzabile | (si/no) descrivere
9 | Connessione USB per collegamento al PC e scarico dati | (si/no) indicare
10 | Software in italiano | (si/no) indicare
11 | Completo di tutte le parti e gli accessori necessari al corretto funzionamento dell'apparecchio (cavo USB, caricatore batteria, ecc.) | (si/no) elencare
12 | Corredato di: | (si/no) descrivere
12.1 | borsa da trasporto | (si/no) descrivere
13 | Ingombri e peso contenuti | (valore)
14 | Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi stabilito nel Capitolato | (valore)
15 | Alimentazione a batteria ricaricabile | (si/no) descrivere
16 | Alimentazione 230 V 50 Hz | (valore)
17 | Certificazioni a norma di legge | (si/no) elencare
18 | Marcatura CE | (si/no) elencare
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito

## 5852_ORG
OFFERENTE:
Codice | Caratteristiche Tecniche Minime ORTOPANTOMOGRAFO (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabilità del +/-10%) | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
| Marca | (indicare)
| Modello | (indicare)
| N° di repertorio | (indicare)
1 | Apparecchio per radiografie panoramiche, cefalometrica e 3D per l'utilizzo presso il Distretto Sanitario di base (Poliambulatorio) | (si/no)
| Tecnologia | \
2 | Generatore alta frequenza controllato da microprocessore | (si/no) descrivere
3 | Tensione indicativa 90 kV | (valore)
4 | Dotato di sistema per la riduzione della dose | (si/no) descrivere
5 | Capacità termica elevata | (valore)
6 | Macchia focale non superiore a 0,5x0,5 mm | (valore)
| Sensore 2D per l’acquisizione delle immagini panoramiche | \
7 | DQE elevato | (valore)
8 | Dimensioni lastra indicative: 15x30 panoramica, | (valore)
9 | Elevata risoluzione dell’immagine e di contrasto | (valore)
| Sensore 3D per l’acquisizione delle immagini tridimensionali | \
10 | Il dispositivo dovrà essere in linea con le più moderne tecnologie ed effettuare almeno i seguenti esami 3D (Studio delle ATM, Studio dei casi implantari con acquisizione con rapporto 1:1, Studio dei casi di chirurgia estrattiva) | (si/no) descrivere
11 | dimensione minima FOV (cm) maggiore o uguale 5x5 cm | (valore)
| Cefalometria | \
12 | L’apparecchiatura deve essere comprensiva di braccio cefalometrico con la possibilità di: | (si/no)
12.1 | Esecuzione di esami in laterale PA, AP submento vertice e cranio caudale | (si/no) descrivere
12.2 | Possibilità di acquisizione dell’intero volume del cranio per gli studi ortodontici | (si/no) descrivere
12.3 | Campo di immagine di dimensione sufficiente a supportare le tecniche ortodontiche | (si/no) descrivere
| Sistema digitale | \
16 | Monitor LCD con elevate caratteristiche tecniche | (si/no) descrivere
17 | Dotato di interfaccia e protocollo DICOM con service classes | (si/no) indicare
18 | Elevata capacità di memorizzazione delle immagini su HD | (valore)
19 | Memoria RAM di elevata capacità | (valore)
20 | Dotato di masterizzatore su dico ottico (CD/DVD) | (si/no) descrivere
21 | Esecuzione tomografia ad angoli diversi | (si/no) descrivere
22 | Programmi 3D e per cefalometria | (si/no) elencare
23 | Elevata velocità di acquisizione | (valore)
| Caratteristiche generali | \
24 | Posizionamento paziente: adulto, pediatrico, seduto | (si/no)
25 | Completo degli accessori necessari (posizionamento paziente, altro) | (si/no) elencare
26 | Ingombri e peso | (valore)
27 | Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi | (valore)
28 | Alimentazione 230 V 50 Hz | (valore)
29 | Certificazioni a norma di legge | (si/no) elencare
30 | Marcatura CE | (si/no) elencare
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito

## Mat_Consumabile
OFFERENTE:
Il materiale di consumo necessario per il funzionamento dell’apparecchiatura offerta, è quello riportato nella seguente tabella:
apparecchiatura 1 | materiale di consumo 1 | Specificare se si tratta di:
- Materiale di normale acquisizione sul libero mercato (LIBERO MERCATO)
- Materiale specifico e particolare a cui l’apparecchiatura è vincolata (SPECIFICO)

## AssistenzaTecnica
OFFERENTE:
Codice | CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
\ | Sono, inoltre, da intendersi caratteristiche minime, oltre quelle già descritte, le sotto esposte condizioni di fornitura ed assistenza tecnica. | \
\ | N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia, anche le condizioni sotto riportate: | \
1 | Condizioni particolari di assistenza tecnica | \
1.1 | Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature | (si/no) descrivere
1.2 | Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna | (si/no) elencare
1.3 | Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.) | (si/no) elencare
1.4 | Si considerano esclusi solo eventuali consumabili mono-pazienti o monouso; | (si/no) elencare
1.5 | Si considerano incluse nella fornitura tutte le “chiavi” hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema. In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire le eventuali configurazioni; | (si/no) elencare
1.6 | Tempo di risoluzione dei guasti (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 72 ore solari dalla chiamata. | (valore)
1.7 | Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona o comunque in territorio italiano; | (indicare la Sede operativa)
1.8 | La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantite per almeno 10 anni dal collaudo | (valore)
1.9 | Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice dovrà sostituire, a costo zero, l’apparecchiatura con un’altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali | (si/no)
1.10 | Almeno N°3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze dell'Azienda (Stazione Appaltante). | (si/no) descrivere indicando il numero di giorni di training offerti
1.11 | Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. | (si/no) Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.
1.12 | Eseguire tutte le necessarie verifiche di sicurezza elettrica previste dal costruttore e comunque previste dalle normative vigenti (Es. CEI 62-5) | (si/no) elencare
1.13 | Eseguire tutti i necessari controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dal costruttore | (si/no) elencare
1.14 | Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura | (valore)
1.15 | La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica e all'Ufficio Tecnico, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,); N.B. Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della stazione appaltante dovrà essere garantita dalla ditta stessa. | (si/no)
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito