## 6213_SMN
OFFERENTE:
Codice | Caratteristiche Tecniche STIMOLATORE MAGNETICO TRANSCRANICO (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabulità del +/-10%) | Requisito minimo (SI/NO) | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
| Marca | \ | (indicare)
| Modello | \ | (indicare)
| N° di repertorio | \ | (indicare)
| N° UDI/CND | \ | (indicare)
1 | Stimolatore magnetico transcranico per il trattamento delle dipendenze da utilizzare presso i SER.D. dell'ASP | SI | (si/no) indicare
2 | Stimolo bifasico singolo o in treni di frequenza programmabile | SI | (si/no) descrivere
3 | Stimolazione bifasica a 30Hz e con Burst (Theta Burst) a 50 Hz | SI | (si/no) descrivere
4 | Erogazione dello stimolo da pulsante sulla bobina oda interruttore a pedale | SI | (si/no) descrivere
5 | Possibilità di programmare i seguenti parametri: | \ | \ | \ | \
5.1 | frequenza di stimolazione | SI | (valore)
5.2 | numero di stimoli | SI | (valore)
5.3 | durata e frequenza di ripetizione del burst | SI | (valore)
6 | Possibilità di programmare e memorizzare i diversi protocolli di stimolazione | SI | (si/no) descrivere
7 | Possibilità di combinare più protocolli in un'unica sessione di stimolazione |  | (si/no) descrivere
8 | Protezione da surriscaldamento della bobina | SI | (si/no) descrivere
9 | Dotato di monitor/display per la visualizzazione di almeno i seguenti parametri: | \ | \ | \ | \
9.1 | intensità impulso | SI | (si/no)
9.2 | temperatura della bobina | SI | (si/no)
9.3 | traccia acquisita tramite modulo MEP | SI | (si/no)
10 | Ingressi/uscite trigger per collegamento ad apparecchiature esterne (Trigger IN/OUT) | SI | (si/no) descrivere
11 | Software di gestione dei protocolli con database paziente rispondente ai requisiti del Regolamenteo GDPR |  | (si/no) descrivere
12 | Espandibile, in futuro, con stimolatore magnetico con un modulo di neuronavigazione per TMS integrabile con il database pazienti (da quotare separatamente) | SI | (si/no) descrivere
13 | Corredato dei seguenti accessori: | \ | \ | \ | \
13.1 | Carrello con ruote | SI | (si/no) descrivere
13.2 | Braccio regolabile porta coil | SI | (si/no) descrivere
13.3 | Coil a farfalla o equivalente | SI | (si/no) descrivere
13.4 | Coil a farfalla 70mm refrigerato | SI | (si/no) descrivere
13.5 | Poltrona a movimento elettrico per trattamento, con cuscino | SI | (si/no) descrivere
14 | Ingombri e peso | SI | (valore)
15 | Alimentazione 230 V 50 Hz | SI | (valore)
16 | Certificazioni a norma di legge | SI | (si/no) elencare
17 | Marcatura CE | SI | (si/no) elencare
18 | Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi stabilito nel Capitolato | NO | (valore)
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito
ALLEGARE AL QUESTIONARIO N.1 COPIA (IN ITALIANO) DEL MANUALE OPERATORE DELL'APPARECCHIO OFFERTO

## Mat_Consumabile
OFFERENTE:
Il materiale di consumo necessario per il funzionamento dell’apparecchiatura offerta, è quello riportato nella seguente tabella:
apparecchiatura 1 | materiale di consumo 1 | Specificare se si tratta di:
- Materiale di normale acquisizione sul libero mercato (LIBERO MERCATO)
- Materiale specifico e particolare a cui l’apparecchiatura è vincolata (SPECIFICO)

## AssistenzaTecnica
OFFERENTE:
Codice | CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
\ | Sono, inoltre, da intendersi caratteristiche minime, oltre quelle già descritte, le sotto esposte condizioni di fornitura ed assistenza tecnica. | \
\ | N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia, anche le condizioni sotto riportate: | \
1 | Condizioni particolari di assistenza tecnica | \
1.1 | Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature | (si/no) descrivere
1.2 | Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna | (si/no) elencare
1.3 | Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.) | (si/no) elencare
1.4 | Si considerano esclusi solo eventuali consumabili mono-pazienti o monouso; | (si/no) elencare
1.5 | Si considerano incluse nella fornitura tutte le “chiavi” hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema. In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire le eventuali configurazioni; | (si/no) elencare
1.6 | Tempo di risoluzione dei guasti (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 72 ore solari dalla chiamata. | (valore)
1.7 | Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona o comunque in territorio italiano; | (indicare la Sede operativa)
1.8 | La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantite per almeno 10 anni dal collaudo | (valore)
1.9 | Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice dovrà sostituire, a costo zero, l’apparecchiatura con un’altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali | (si/no)
1.10 | Almeno N°3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze dell'Azienda (Stazione Appaltante). | (si/no) descrivere indicando il numero di giorni di training offerti
1.11 | Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. | (si/no) Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.
1.12 | Eseguire tutte le necessarie verifiche di sicurezza elettrica previste dal costruttore e comunque previste dalle normative vigenti (Es. CEI 62-5) | (si/no) elencare
1.13 | Eseguire tutti i necessari controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dal costruttore | (si/no) elencare
1.14 | Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura | (valore)
1.15 | La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica e all'Ufficio Tecnico, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,); N.B. Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della stazione appaltante dovrà essere garantita dalla ditta stessa. | (si/no)
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito

## Check list DNSH
OFFERENTE:
CHECK LIST DNSH ("Do No Significant Harm")
Scheda 4 - Acquisto, Leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex ante | 1 | L’AEE è dotato di Eco-etichetta EPA ENERGY STAR, laddove esistente?
| 2 | È disponibile una relazione di prova che includa i dati relativi al rendimento energetico per l’AEE conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente?
| 3 | Nel libretto d’istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di energia?
| 4 | Nel libretto d’istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di acqua?
| 5 | Sono disponibili le parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per un periodo di almeno cinque anni oltre al periodo di garanzia?
| 6 | Sono fornite le raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, comprese informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite, consigli per la pulizia?
| 7 | Nel libretto di istruzioni per gli utenti è illustrato come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento e lo smaltimento/riciclaggio?
| 8 | L'offerente è regolarmente iscritto alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore?
| 9 | Sono state fornite le informazioni sulla presenza nel prodotto o nei prodotti acquistati, in virtù del contratto, di sostanze dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH)?
| 10 | L'offerente ha fornito la documentazione del rispetto della direttiva RoHS/ecodesign/compatibilità elettromagnetica?
| 11 | Ove applicabile, l’offerente ha fornito la documentazione in cui sono indicati i refrigeranti utilizzati nei congelatori per uso medico e i relativi GWP100, a dimostrazione della conformità dell'apparecchiatura con refrigeranti con GWP < 10?
Ex post | 12 | Il rendimento energetico dell’AEE è monitorato in occasione di ogni intervento di manutenzione preventiva conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente, laddove applicabile?
| 13 | È svolta la regolare manutenzione preventiva dell’AEE?