## Foglio1
Società __________________________________________________P.IVA:_________________________
OGGETTO: Fornitura quinquennale per Kit Monouso per trattamenti dialitici continui CRRT e monitor in noleggio full risk
LOTTO | DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI | Q.TA' NEFROLOGIA P.O. AGRIGENTO | Q.TA' NEFROLOGIA P.O. SCIACCA | Q.TA' RIANIMAZIONE P.O. AGRIGENTO | NOLEGGIO APPARECCHIATURE ANNI UNO | NOLEGGIO APPARECCHIATURE ANNI 5 | CND |  |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA (ANNUALE) | PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA (QUINQUENNALE) | PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO | EVENTUALI OSSERVAZIONI
1 | Monitor in noleggio con assistenza full risk per l’esecuzione delle seguenti metodiche dialitiche: SCUF CVVH CVVHD CVVHDF Plasma Exchange Emoperfusione Rimozione della CO2 Caratteristiche Monitor 5 pompe peristaltiche, 4 bilance di precisione, pompa per metodica con citrato, schermo LCD ad alta risoluzione, reinfusione contemporanea in Pre e Post in CVVH e CVVHDF in eparina e citrato, possibilità di sistema auto effluente per il drenaggio dei liquidi, riscaldatore ematico con controllo diretto della temperatura del sangue di rientro, rilevatore di perdite fluido, memorizzazione profili di prescrizione, possibilità di effettuare Plasma Exchange sia in eparina che in citrato | 4 | 4 | 6 | 14 | 70 | [5 empty] | 3100 | 15500
| A –monitoraggio da remoto per singolo monitor canone noleggio/monitor | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | [5 empty] | € 900,00/MONITOR | 4500
| B - Accessorio auto-effluente per lo scarico automatico dei liquidi durante i trattamenti CRRT | 8 | 8 | 8 | 24 | 120 | [5 empty] | 126 | 630
| DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI | Q.TA' NEFROLOGIA P.O. AGRIGENTO | Q.TA' NEFROLOGIA P.O. SCIACCA | Q.TA' RIANIMAZIONE P.O. AGRIGENTO | FABBISOGNO MATERIALE DI CONSUMO ANNI UNO | FABBISOGNO MATERIALE DI CONSUMO ANNI 5 | CND | CONFEZIONAMENTO | UNITA' DI MISURA | PREZZO A CONFEZIONE | PREZZO UNITARIO OFFERTO | PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA (ANNUALE) | PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA (QUINQUENNALE) | PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO | EVENTUALI OSSERVAZIONI
| C – Metodica con Eparina - durata 24h -N. 1 kit filtro con membrana PAN con varie superfici 0.2/1.5 mq e linee pre-connesse per tutte le metodiche -N. 60 litri contenenti bicarbonato e fosfati – -Sacche di scarico per la raccolta di 63 litri di effluente. -Sacca disposable per riscaldatore | 30 | 40 | 0 | 70 | 350 | [5 empty] | 285 | 1425
| D – Metodica Citrato - durata 24h -N. 1 kit filtro con membrana PAN con varie superfici 0.2/1.5 mq e linee pre-connesse per tutte le metodiche -N. 25 litri di soluzione in citrato 18 mmol/l -N. 25 litri di soluzione utilizzabile come dialisato e reinfusione, priva di calcio con fosfati -N. 10 litri contenenti bicarbonato e fosfati – -Sacche di scarico per la raccolta di 63 litri di effluente. -Sacca disposable per riscaldatore -Linea calcio | 50 | 110 | 150 | 310 | 1550 | [5 empty] | 350 | 1750
| E – Trattamento sepsi in corso crrt Kit per effettuare trattamenti di CRRT e contemporaneo adsorbimento delle endotossine e citochine mediante membrana pre-eparinata | 30 | 50 | 100 | 180 | 900 | [5 empty] | 600 | 3000
| F - Plasmaferesi Terapeutica TPE Circuito extracorporeo monouso per plasmaferesi terapeutica, costituito da dializzatore a fibra cava in polipropilene (PP) e relative linee pre-connesse – sup 0,15/0,35 mq | 10 | 4 | 4 | 18 | 90 | [5 empty] | 310 | 1550
| G – Rimozione CO2 dispositivo di scambio gassoso costituito da una membrana in polimetilpentene rivestita di fosforilcolina con una superficie di scambio di 0,8 mq e un volume ematico di 84 ml | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 | [5 empty] | 2110 | 10550
| H – Set per Emoperfusione circuito extracorporeo monouso necessario per emoperfusione | 4 | 4 | 10 | 18 | 90 | [5 empty] | 230 | 1150